Á

**FUNDAÇÃO ZERBINI**

REF.: **Pregão Presencial Âmbito Internacional :** 030/2016

Processos n°: 2131/16, 2154/16, 2155/16 e 2156/16

**Objeto:** Aquisição de 15 (Quinze) Ventiladores Mecânicos, conforme especificações constantes no Memorial

**MAQUET do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.**

***Pergunta:***

**O edital solicita:**

*6. Acessórios para cada equipamento:*

*5 Válvulas expiratórias externas adicionais, se existentes, resistentes à esterilização a vapor, para cada equipamento;*

É comum no mercado equipamentos de possuem válvulas expiratórias externas e existem equipamentos como o Servo da Getinge que possui sistema de cassete expiratório interno, composto de sensor de fluxo ultrassônico, válvula expiratória e outros componentes, a cassete expiratória é interna e é um item reutilizável, resistente a processos de esterilização a vapor (autoclave), desinfecção química, desinfecção térmica, etc.

A Fundação entende que a exigência de 5 válvulas não se aplica para equipamentos com sistema de cassete expiratório?

***Resposta:***

**''Segue resposta ao pedido de esclarecimento da Getinge, de acordo com o parecer emitido pelo de Programa de Assistência Respiratória do InCor.''**

***"De acordo com nossa rotina diária, não retiramos o cassete para esterilização a cada paciente, como fazemos com os outros equipamentos, com isso, consideramos aqui neste caso, somente um cassete expiratório por equipamento."***