Processo nº 2047/16 - Pregão Presencial nº 008/2017.

Aquisição de Dois Arcos Cirurgicos, conforme Emenda Parlamentar Marta Suplicy, Projeto: 1116 – Convênio 824851/2015 para o Instituto do Coração – HCFMUSP.

Perguntas e respostas:

Empresa Siemens pergunta:

I)                    Quanto a Especificação Técnica do item 1: ARCO CIRURGICO

Verificamos que o edital em questão alija a SIEMENS e outras empresas, quando solicita o seguinte:

Tubo do raio-x:

-              Anodo giratório;

-              Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo de 300.000HU;

-              Foco fino de no máximo 0,3 mm; Foco grosso de no máximo 0,6 mm;

Gerador de raio-x:

        Para radiografia digital, fluoroscopia pulsada e contínua;

        Fluoroscopia anatômica programada (ajuste automático dos parâmetros de fluoroscopia);

        Fluoroscopia de baixa dosagem;

        Fluoroscopia de alta definição (aquisição mínima 30fps);

        Fluoroscopia pulsada (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Fluoroscopia de meia dosagem (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Fluoroscopia de um quarto de dosagem (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Exposição digital;

        Exposição pulsada (3 ou 15 a 30 pulsos por segundo);

        Modo radiográfico para exposições de cassetes;

        Potência de no mínimo 15 kW.

Intensificador de Imagem:

        Intensificador de imagens com alto contraste em modo triplo de 9 pol (23 cm);

        3 tamanhos de entrada de campo selecionáveis pelo usuário: pelo menos 9 /6/4,5pol (23/15/11cm)

        Sistema 1kx1k digital CCD-TV de alta resolução, com controle de taxa de dosagem;

        Maior campo de no mínimo 9 pol;

        Colimador com ajuste automático e manual sem a necessidade de emissão de feixe de radiação;

        Colimador cardíaco curvo com rotação;

        Visualização da posição do colimador sem exposição de raios-x.

Arco em C motorizado:

        Profundidade mínima de 61 cm;

        Movimento horizontal de no mínimo 20 cm;

        Movimento vertical motorizado de no mínimo 28 cm;

        Rotação lateral motorizado de no mínimo 360°;

        Rotação orbital do arco motorizado de no mínimo 115º;

        Distância foco/filme (SID) de no mínimo 95 cm;

        Freio manual para todos os movimentos;

        Joystick para controle dos movimentos motorizados do arco (orbital e rotacional);

Sistema de imagens:

        Câmera CCD de alta resolução e retenção da última imagem fluoroscópica;

Monitores:

        LCD, “touch”, mínimo 18pol, de alta resolução, 1 para imagem congelada e 1 para imagem em tempo real;

        Montados em carro de transporte sobre rodas;

        Mínimo de 30 frames por segundo;

        Teclado alfanumérico;

        Processamento de imagem:

        Inversão de imagens, redução de ruídos.

        Medidas de distâncias;

        Realce de bordas e contrastes;

        Rotação de imagens sem raio-x, zoom 2x, roam, subtração.

Arquivamento de imagem:

        Disco rígido para no mínimo 15.000 imagens;

        DICOM 3.0:

        Worklist, Print, Storage, Query e Retrive;

        Gravador de CD/DVD.

Alimentação:

        120 V ou trifásico 380 vca / 60 Hertz.

Nossa empresa, assim como outras do mercado não possui as características especificadas acima, porém atende plenamente aos demais requisitos.

Assim sendo, verificamos que a empresa SIEMENS e outras empresas do mercado atendem plenamente a necessidade fim da contratação, sendo desnecessária a característica tão específica que acaba direcionando o edital, não trazendo qualquer benefício imprescindível ao funcionamento do equipamento no referido Hospital.

Sendo assim, o equipamento Siemens Cios Select, atende plenamente á aplicação clínica a que se refere o descritivo, no entanto, de acordo com os pontos destacados acima, solicitamos que seja emitida uma errata constando as seguintes alterações:

Onde se Le:

Tubo do raio-x:

        Anodo giratório;

        Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo de 300.000HU;

        Foco fino de no máximo 0,3 mm; Foco grosso de no máximo 0,6 mm;

Gerador de raio-x:

        Para radiografia digital, fluoroscopia pulsada e contínua;

        Fluoroscopia anatômica programada (ajuste automático dos parâmetros de fluoroscopia);

        Fluoroscopia de baixa dosagem;

        Fluoroscopia de alta definição (aquisição mínima 30fps);

        Fluoroscopia pulsada (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Fluoroscopia de meia dosagem (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Fluoroscopia de um quarto de dosagem (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Exposição digital;

        Exposição pulsada (3 ou 15 a 30 pulsos por segundo);

        Modo radiográfico para exposições de cassetes;

        Potência de no mínimo 15 kW.

Intensificador de Imagem:

        Intensificador de imagens com alto contraste em modo triplo de 9 pol (23 cm);

        3 tamanhos de entrada de campo selecionáveis pelo usuário: pelo menos 9 /6/4,5pol (23/15/11cm)

        Sistema 1kx1k digital CCD-TV de alta resolução, com controle de taxa de dosagem;

        Maior campo de no mínimo 9 pol;

        Colimador com ajuste automático e manual sem a necessidade de emissão de feixe de radiação;

        Colimador cardíaco curvo com rotação;

        Visualização da posição do colimador sem exposição de raios-x.

Arco em C motorizado:

        Profundidade mínima de 61 cm;

        Movimento horizontal de no mínimo 20 cm;

        Movimento vertical motorizado de no mínimo 28 cm;

        Rotação lateral motorizado de no mínimo 360°;

        Rotação orbital do arco motorizado de no mínimo 115º;

        Distância foco/filme (SID) de no mínimo 95 cm;

        Freio manual para todos os movimentos;

        Joystick para controle dos movimentos motorizados do arco (orbital e rotacional);

Sistema de imagens:

        Câmera CCD de alta resolução e retenção da última imagem fluoroscópica;

Monitores:

        LCD, “touch”, mínimo 18pol, de alta resolução, 1 para imagem congelada e 1 para imagem em tempo real;

        Montados em carro de transporte sobre rodas;

        Mínimo de 30 frames por segundo;

        Teclado alfanumérico;

        Processamento de imagem:

        Inversão de imagens, redução de ruídos.

        Medidas de distâncias;

        Realce de bordas e contrastes;

        Rotação de imagens sem raio-x, zoom 2x, roam, subtração.

Arquivamento de imagem:

        Disco rígido para no mínimo 15.000 imagens;

        DICOM 3.0:

        Worklist, Print, Storage, Query e Retrive;

        Gravador de CD/DVD.

Alimentação:

        120 V ou trifásico 380 vca / 60 Hertz.

Leia-se:

Tubo do raio-x:

        Anodo giratório ou fixo;

        Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo de 100.000HU;

        Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1 mm;

Gerador de raio-x:

        Para radiografia digital, fluoroscopia pulsada e contínua;

        Fluoroscopia pulsada (mínimo 8 pulsos por segundo);

        Fluoroscopia continua de até 30 frames/segundo

        Exposição digital;

        Modo radiográfico para exposições de cassetes;

        Potência de no mínimo 2,5 kW.

Intensificador de Imagem:

        Intensificador de imagens com alto contraste em modo triplo de 9 pol (23 cm);

        2 tamanhos de entrada de campo selecionáveis pelo usuário: pelo menos 9 /6 (23/15cm)

        Sistema 1kx1k digital CCD-TV de alta resolução, com controle de taxa de dosagem;

        Maior campo de no mínimo 9 pol;

        Colimador com ajuste automático e manual sem a necessidade de emissão de feixe de radiação;

        Visualização da posição do colimador sem exposição de raios-x.

Arco em C motorizado:

        Profundidade mínima de 61 cm;

        Movimento horizontal de no mínimo 20 cm;

        Movimento vertical de no mínimo 28 cm;

        Rotação lateral de no mínimo 360°;

        Rotação orbital do arco de no mínimo 115º;

        Distância foco/filme (SID) de no mínimo 95 cm;

        Freio manual para todos os movimentos;

        Controle dos movimentos motorizados para o deslocamento vertical do arco;

Sistema de imagens:

        Câmera CCD de alta resolução e retenção da última imagem fluoroscópica;

Monitores:

        LCD, mínimo 18pol, de alta resolução, 1 para imagem congelada e 1 para imagem em tempo real;

        Montados em carro de transporte sobre rodas;

        Teclado alfanumérico;

        Processamento de imagem:

        Inversão de imagens, redução de ruídos.

        Medidas de distâncias;

        Realce de bordas e contrastes;

        Rotação de imagens sem raio-x, zoom 2x, roam, subtração.

Arquivamento de imagem:

        Disco rígido para no mínimo 15.000 imagens;

        DICOM 3.0:

        Worklist, Print, Storage, Query e Retrive;

        Gravador de CD/DVD.

Alimentação:

        120 V ou trifásico 380 vca / 60 Hertz.

Informamos que as características divergentes entre o equipamento descrito no presente edital e o equipamento Siemens não prejudicarão a qualidade dos exames, não obstante, as modificações apontadas possibilitarão a mais empresas habilitar-se tecnicamente para o presente certame, gerando mais competitividade entre diversos equipamentos de qualidade com a obtenção de um custo final mais otimizado, além de resguardar o Princípio da Isonomia.

Sabemos que uma impugnação acaba atrasando o processo licitatório, prejudicando diretamente a população que anseia pelo funcionamento do novo equipamento, assim, no intuito de aumentar o número de participantes e ainda respeitar os princípios constitucionais da isonomia, economicidade e da possibilidade de oferta da proposta mais vantajosa à Administração Pública, servimo-nos da presente para apresentar nosso pedido de esclarecimento, conforme segue:

1.       Podemos considerar que empresas que não atenda plenamente os requisitos técnicos elencados no edital e acima destacados, tal como a Siemens que possui solução similar ao solicitado pelo órgão, poderá participar da licitação sem que seja desclassificada tecnicamente?

2.       Caso não seja este o entendimento: qual a justificativa técnica imprescindível para manutenção da característica específica que faz com que muitas empresas não atendam ao presente edital?

II)                  QUANTO A SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO - item 1: ARCO CIRURGICO

Solicita a convocação: “Oferecimento, sem ônus à Fundação, de treinamento de operação aos usuários, com carga horária anual de 200 (duzentas) horas, no período de garantia, abrangendo os turnos da manhã, tarde e noite”

Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o equipamento cotado ( ARCO CIRURGICO) um treinamento de 08 (oito) dias ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em dias úteis e consecutivos, no período das 8:00h às 17:00h. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do objeto.

Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com o treinamento padrão fornecido pela Siemens?

III)                QUANTO A SOLICITAÇÃO DE “UP-DATE” - item 1: ARCO CIRURGICO

Solicita a convocação: “Comprometimento quanto ao up-date de software e hardware pelo prazo de 03 (três) anos, sem ônus para Fundação”

Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, realiza up-dates de software, porém, não realiza para hardware. Portanto, pedimos que seja retirado da clausula a palavra: hardware. Outro ponto, a garantia para essa aquisição será de 24 meses, sendo assim, favor alterar o prazo de 03(três) anos, para 02 (dois) anos.

IV)               QUANTO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE OUTRO EQUIPAMENTO - item 1: ARCO CIRURGICO

Solicita a convocação: “Fornecimento de outro equipamento em caso de paralisação do Equipamento por período superior a 48 (quarenta e oito) horas, ou reparo do defeito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, durante o período da garantia”

Informamos que possuímos um serviço de UPTIME SERVICE, atendimento de assistência técnica no numero: 0800-55-48-38 com abertura de chamado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, sendo realizado o atendimento remoto especializado no próximo dia útil da abertura do chamado e, se preciso, atendimento presencial em até 24 horas úteis.  Além disso, possuímos estoque de peças no Brasil, porém para casos específicos de importação de peças é preciso considerar o prazo de até 15 dias uteis para finalização do atendimento.

Desta forma, pedimos ao órgão que retire esta clausula do edital. Será possível retira-lá?

Resposta Incor:

''Após análise da sugestão feita pela empresa Siemens, e comparando tais sugestões com o nosso memorial descritivo, onde colocamos em vermelho as especificações com diminuição de exigências e em vermelho sublinhadas as exigências removidas, entedemos que a empresa pretende participar do processo oferencendo um equipamento totalmente inferior ao que estamos solicitando. Tais alterações influenciam diretamente na qualidade de imagem, potência, movimentos motorizados dentre outras e suprimir tais exigências acarretaria na aquisição de equipamento inadequado para os procedimentos de eletrofisiologia do InCor.

Concluimos portanto, que o memorial descritivo não será alterado, haja vista que tais alterações mudariam o objeto do convênio que pretende-se adquirir.''

Pergunta empresa Philips:

EQUIPAMENTO: ARCO CIRÚRGICO

Fluoroscopia de um quarto de dosagem (mínimo 8 pulsos por segundo);

Solicitamos analisar a possibilidade de alteração do valor para 6,25 pps, uma vez que este valor

atenderá todos os requisitos e exames que serão realizados com o equipamento, não prejudicando

em nenhum momento o resultado clínico.

Resposta do Incor:

A empresa solicita alteração do item "Flouroscopia de um quarto de dose" de 8pps para 6,25pps conforme trecho acima.

Ocorre que é de nosso conhecimento que a empresa em questão possui em seu portfólio, equipamentos com as exigências solicitadas no edital e a sugestão de alteração diminui as exigências, permitindo assim que sejam ofertados equipamentos inferiores e que não atenderiam o Serviço de Eletrofisiologia do InCor. 
Frente ao exposto, a equipe técnica mantém o edital sem alterações.